**招 标 文 件**

项目名称： 废气在线监测运维服务项目

招 标 人：江苏太极实业新材料有限公司

编 制 人： 郑 泽 东

审 核 人：

批 准 人：

二○二三年三月

**江苏太极实业新材料有限公司废气在线监测运维服务招标书**

招标方名称：江苏太极实业新材料有限公司

详细地址：扬州市广陵产业园迎春路28号

邮 编：225006

传 真：0514-87922101

电 话：0514-87466278

联 系 人：郑泽东

招标方或简称甲方；投标方或简称乙方

1. **招标内容**

一、招标内容：污染源自动监控设备的技术服务

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **数量** | **单位** |
| 1 | VOCs | 杭州泽天 | 4 | 台 |
| 2 | 数采仪 | 北京万维 | 4 | 台 |
| 说明： | | | | |
| 1、乙方承担维修价格范围: 2000元以下的维修费用；甲方承担维修费用范围：2000元及以上的维修费用。 | | | | |
| 2、其他：以下原因造成的损失由甲方承担：a.现场环境突发事件所造成的系统损坏；b.不可抗力因素所造成的系统损坏。 | | | | |

二、具体服务内容及要求如下：

2.1日常维护

乙方每日通过远程终端对甲方的数据进行观察与初步分析，包括仪器的工作状况、异常数据、设备与数据采集器的通讯状态、联网情况等，发现问题于6小时内到达现场，进行设备检修。

2.2定期巡检

1）每周巡检：乙方每周对整个系统进行一次巡检，检查系统每个环节的工作状态，内容包括：气管的清洗、反吹单元的状态、采样探头、数采仪等，发现问题及时解决，以保证仪器以良好的状态工作，并由维护人员填写维护工作记录。

2）每月检查：乙方于每月除了每周巡检工作内容之外，需要对整个系统进行一次保养与维护，从采样、管路、分析仪器（非甲烷总烃）、预处理单元、分析单元、通讯状况等，并由维护人员填写维护工作记录。

2.3定期校准

日常情况下按标准要求进行标气校准，如校准数据异常，需增加校准次数，直至校准数据正常。

2.4故障响应和修复时间

（1）设备的维修与更换：乙方保证在12小时内响应，合同承担范围内的部件由乙方负责维修或更换，以恢复系统的正常工作。

（2）重大故障的解决：对于合同承担范围以外的部件损坏或其他故障需要维修与更换的，乙方负责在12小时内响应，并向甲方提供部件的检修单，甲方应在收到乙方提供的部件检修单后3日内，向乙方明确部件采购的方式及时间。

（3）以上故障来源于：

甲方的电话、传真或电子邮件；

环保部门的电话、传真或电子邮件；

乙方发现的异常现象或系统故障；

**2.5运维要求**

(1)乙方应按照相应的规范对设备进行维护，由于未按规范进行维护导致仪器不准，由此导致的责任由乙方承担。

(2)乙方在每次进行高浓度标样比对或校对在线仪表的操作有可能造成在线仪表数据超标时，应提前告知环保部门，并同时告知甲方后才可执行。

1. 招标时间范围：2023年4月6日—2024年4月5日共1年。
2. 投标保证金：0.5万元，投标截止时间前缴至招标方财务部。

**2、投标要求**

1）投标书截止时间为2023年3月20日下午16点30分。

2)投标单位基本要求：营业执照经营范围包括废气在线监测运维服务，注册资本金≥500万元，且单位成立时间≥3年（2020年3月1日前成立），不符合基本要求的，投标无效。

3）投标文件包括：公司营业执照、运维技术人员资质证书等相关文件复印件、运维服务报价单，各项文件需盖公司章。

4）投标方现场勘查要求：投标方负责到招标方现场勘查，但无论投标方是否中标，现场勘查所产生的人工及交通等费用均由投标方自行负责与招标方无关。

5）标的打分办法：

本次招标，在保证废气在线监测运维质量的前提下，原则上低价中标，但不保证低价一定中标。具体评分按以下条款，满分100分,得分最高单位中标。

1. 资质证明10分。有公司营业执照的参加评分，无公司营业执照的为废标不参加评分。

其中废气在线监测运维技术人员（有废气在线监测运维操作证）有1人得2分，最高得10分。

B.报价70分（合同总价按2年报价）。按本标书项目提供废气在线监测运维服务，报价最低的得70分，报价超出最低价的每超出1%，在70分基础上减0.5分，本项最低0分。

C.投标方业绩20分（运维合同在有效期内，需要提供运维合同复印件及最近一次付款转账证明等证明材料）。

投标方运维生产制造型工厂废气在线监测每家得2分，最高得20分。

如最高得分相同，对得分相同单位进行再次报价，得分高或报价低的中标 。

6）参加招标单位所有资料概不退还 。

**废气在线监测运维服务招标综合评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 标准分 | 评分标准 | 投标单位 | | |
|  |  |  |
| 1 | 资质证明 | 10 | 有公司营业执照的参加评分，无公司营业执照的为废标不参加评分。  其中废气在线监测运维技术人员（有废气在线监测运维操作证）有1人得2分，最高得10分。 |  |  |  |
| 2 | 投标报价 | 70 | （合同总价按2年报价）。按本标书项目提供废气在线监测运维服务，报价最低的得70分，报价超出最低价的每超出1%，在70分基础上减0.5分，本项最低0分。 |  |  |  |
| 3 | 投标方业绩 | 20 | （运维合同在有效期内，需要提供运维合同复印件及最近一次付款转账证明等证明材料）。  投标方运维生产制造型工厂废气在线监测每家得2分，最高得20分。 |  |  |  |
| 总 分 | | | |  |  |  |
| 名 次 | | | |  |  |  |

评分人： 评审时间：